Додаток 4
до Порядку внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізів 
(пункт 9 розділу VІ)
ОЦІНКА 
збіжності результатів вимірювань

	Порядковий номер виміру ВКЗ
	ОГ*ВКЗ
	ОГкрит**
	КП 
(ОГ ВКЗ/ ОГкрит)

	 № 1
	
	
	

	 № 2
	
	
	

	 № 3
	
	
	

	 № 4
	
	
	

	 № 5
	
	
	

	 № 6
	
	
	

	 № 7
	
	
	

	 № 8
	
	
	

	 № 9
	
	
	

	 № 10
	
	
	

	
	Статистична обробка отриманих результатів КП***  

	
	Хсер (середнє значення) 
	

	
	SD (стандартне відхилення)
	

	
	CV10= SD /Xсер×100 (CVзбіж.) 
	

	
	Xсер + 3SD
	

	
	Xсер – 3SD
	


______________
*ОГ – оптична густина (англ. – optical dencity (OD)).
**ОГкрит (англ. – Cut off (CO)) – порогове (критичне) значення оптичної густини або оптичного сигналу.

***На основі отриманих 10 значень розраховується коефіцієнт варіації результатів вимірювань (CVзбіж.) за формулами
Хсер= (∑Хі)/10; 
          _________

SD= √∑ (Хі-Хсер)2 /9;
СVзбіж.= SD/Xсер×100%, 
де Хі (Х1, Х2…Х10) – отримані значення КП при кожному вимірі ВКЗ,

Хсер – середнє значення,

SD – стандартне відхилення,

СVзбіж. – коефіцієнт варіації результатів вимірювань.

Значення CVзбіж. не повинно перевищувати 12 % за результатами 10 вимірювань. Якщо CVзбіж. перевищує 12 %, слід відшукати причину грубих випадкових похибок і провести роботу з їх усунення, потім повторити стадію 1. 
