	
	Додаток 4
до Стандарту інфекційного контролю 
для закладів охорони здоров’я, 
що надають допомогу хворим 
на туберкульоз
(пункт 4 розділу II)


МЕТОДИКА 
проведення якісного «фіт-тесту»

«Фіт тест» (тест на щільність прилягання респіратора) є ключовим етапом програми респіраторного захисту, оскільки це єдиний визнаний інструмент для оцінки відповідності певної моделі та розміру респіратора до обличчя користувача. Працівникам дозволяється використовувати тільки марку, модель і розмір респіратора або респіраторів, у яких вони успішно пройшли «фіт-тест». «Фіт-тест» є обов’язковим для всіх користувачів респіраторів. Цей тест гарантує, що у разі правильного надівання обрана модель і розмір респіратора підходить для адекватного захисту користувача. Цей тест слід повторювати щороку і кожного разу, коли у працівника спостерігаються зміни у фізичному стані організму, такі як збільшення ваги або її втрата, рубці на обличчі, стоматологічні протези тощо. «Фіт-тест» буває двох типів - якісний та кількісний. Принцип якісного «фіт-тесту» полягає в тому, що під спеціальний ковпак розпиляється речовина, яка під час потрапляння на рецептори язика викликає відчуття смаку (наприклад, солодкого чи гіркого). Наявність відчуття смаку є свідченням того, що тест вважається не пройденим. Принцип кількісного «фіт-тесту» полягає в тому, що за допомогою спеціального обладнання (лічильника часточок) вимірюється концентрація часточок у повітрі приміщення і в просторі між обличчям та респіратором. Під час порівняння цих концентрацій оцінюється ступінь протиаерозольного захисту. Особа, яка проводить «фіт-тест» працівникам, має бути компетентною, проте для цього не потрібна спеціальна сертифікація або ліцензування. Визначені особи, які проводять тест, повинні вміти готувати тестові розчини, регулювати обладнання, правильно проводити перевірку, виявляти негативний результат і забезпечувати правильну роботу обладнання, навчати персонал правилам надівання і знімання респіраторів.

Процедура тестування полягає в розпиленні тестового агента (бітрекс - гіркий, сахарин - солодкий) під ковпак при надітому респіраторі. Якщо досліджуваний не відчуває смаку, це означає, що респіратор досить щільно прилягає до обличчя. До набору для проведення тесту входять: небулайзер, ковпак, комір, розчини для визначення чутливості та тестування.
Методика проведення тесту
1. Тест на чутливість (проводиться без надівання респіратора) проводиться з метою визначення, чи може досліджуваний відчувати смак тестового агента.

Методика проведення тесту на чутливість:

досліджуваний не повинен їсти, пити (окрім води), курити та жувати гумку за 15 хвилин до проведення тесту;

під час проведення оцінки чутливості досліджуваний дихає через відкритий рот зі злегка висунутим язиком;

досліджуваного просять повідомити, коли він (вона) відчує смак:

10 натискань (якщо відчуває смак, перейти до «фіт-тесту»);

ще 10 натискань (якщо відчуває смак, перейти до «фіт-тесту»);

ще 10 натискань (якщо відчуває смак, перейти до «фіт-тесту»). Якщо не відчуває, тестовий агент не може використовуватися для проведення «фіт-тесту» досліджуваному.

Кількість натискань в тесті на чутливість впливає на кількість натискань в наступному етапі.

2. «Фіт-тест»:

1) процедура проведення:

досліджуваний не повинен їсти, пити (окрім води), курити та жувати гумку за 15 хвилин до проведення тесту;

досліджуваний надіває ковпак при одягненому респіраторі;

респіратор має бути правильно надітим, підігнаним;

2) методика проведення:

так само як і під час тесту на чутливість, досліджуваний дихає через відкритий рот із незначно висунутим язиком;

досліджуваного просять повідомити, коли він (вона) відчує смак;
сопло небулайзера вставляють у отвір ковпака і початкова концентрація тестового розчину вводиться під ковпак такою самою кількістю натискань на небулайзер, що і в тесті на чутливість (10, 20 чи 30), наступні введення - половина від початкової кількості розпилювань (5, 10 чи 15);
досліджуваного просять виконувати вправи протягом однієї хвилини (таблиця).
Методика проведення «фіт-тесту»
Таблиця
	Використаний час
	Кількість розпилювань
	Вправа

	00:00
	10/20/30
	Звичайне дихання

	00:30
	5/10/15
	

	01:00
	5/10/15
	Глибоке дихання

	01:30
	5/10/15
	

	02:00
	5/10/15
	Повороти головою з боку в бік

	02:30
	5/10/15
	

	03:00
	5/10/15
	Рухи вверх-вниз головою

	03:30
	5/10/15
	

	04:00
	5/10/15
	Безперервна розмова

	04:30
	5/10/15
	

	05:00
	5/10/15
	Біг/ходьба на місці (або наклони тулуба)

	05:30
	5/10/15
	

	6:00
	5/10/15
	Звичайне дихання

	06:30
	5/10/15
	

	07:00
	Стоп
	Завершення облікових записів


3. Результат «фіт-тесту»:

досліджуваний має повідомити, чи він (вона) відчуває смак тестового агента;

якщо досліджуваний не відчуває смаку під час тесту, «фіт-тест» вважається позитивним (пройденим);

якщо досліджуваний повідомляє про появу смаку, «фіт-тест» вважається негативним і його потрібно провести повторно з іншим респіратором.

Після проходження «фіт-тесту» оформлюється протокол, який має зберігатися у закладі упродовж року до наступного «фіт-тесту». Конкретної форми такого протоколу в Україні не затверджено. Рекомендовано, щоб він містив таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) працівника, посада; тип «фіт-тесту»; специфічна марка, модель і розмір респіратора, в якому працівника тестують; дата проведення випробування; результат якісного тесту або роздруківка результату кількісного тесту, а також може бути складеним за наведеним зразком.
Зразок
Протокол проходження «фіт-тесту»

заклад _______________________________________________________________________

підрозділ _____________________________________________________________________
	Дата проходження тесту
	

	Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) працівника та підпис
	

	Посада
	

	Респіратор
	Не багаторазового використання

FFP2                                 FFP3
	Багаторазового використання

напівмаска               маска

	Марка/модель респіратора
	

	Розмір респіратора
	S                        M                        L                        немає даних

	Тип «фіт-тесту»
	Сахарин                         Бітрекс                          Кількісний*

	Поріг чутливості
	10                              20                             30                              >S30

	Результат тесту
	Позитивний             Негативний                Не пройдено через:

                  відсутність смакового відчуття;

                   волосся на обличчі;

                   інше (зазначити): ____________

	Особа, що проводила тест (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) та підпис)
	


__________
*Якщо використовується кількісний «фіт-тест», потрібно прикріпити роздруківку результатів.
{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1614 від 03.08.2021; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 354 від 21.02.2023}
