Додаток 12
до Державних санітарних норм та правил «Репроцесинг медичних виробів»
(пункт 19 розділу VIІ)
Підходи до формування і використання ПКП 
для парового стерилізатора
Формування ПКП для парового стерилізатора проводиться відповідно до схеми, що наведена нижче.
Схема. Формування ПКП для парового стерилізатора
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ПКП складається з 16 чистих, без видимих пошкоджень, багаторазових або абсорбуючих хірургічних рушників. Розмір рушників повинен становити 41×66 см. Перед формуванням ПКП рушники слід піддати двогодинному кондиціонуванню при температурі 18–24 °C і відносній вологості повітря мінімум 35 % (рекомендований рівень вологості повітря — 40–60 %). Кожен рушник слід згорнути втроє уздовж і потім вдвоє посередині. Після згортання рушники складають один на одного із згинами навпроти один одного так, щоб утворити стос шириною близько 23 см, довжиною 23 см і висотою 15 см. По одному хімічному і біологічному індикатору розміщують між восьмим та дев’ятим рушниками приблизно в їхньому центрі. Рушники перев’язуються стрічкою двічі рівновіддалено від країв рушників і між собою. Сформований ПКП повинен важити близько 1,3 кг і мати щільність близько 4,5 кг/см3. Паковання для ПКП не використовується.
Рушники, з яких формується ПКП, заборонено оброблювати кондиціонерами для тканин (здатні впливати на характеристики тканин, з яких виготовлені рушники і містити летючі хімічні речовини, що вносять до стерилізаційної камери неконденсаційні гази).
Контроль якості парової стерилізації проводиться в завантаженій стерилізаційній камері, при цьому ПКП розміщується таким чином:
1) плоскою стороною (шари рушників розміщуються горизонтально) вкладається на дно стерилізаційного кошика перш ніж він буде завантажений іншими СБС / пакованнями;
2) стерилізаційний кошик з ПКП повинен знаходитися в зоні стерилізаційної камери з мінімальним доступом для стерилянта (зазначається в інструкції виробника і зазвичай знаходиться в передній нижній частині стерилізаційної камери поблизу стоку);
3) стерилізаційний кошик з ПКП заборонено розміщувати над іншими пакованнями, під паперово-пластиковим пакованням і боком.
