Додаток 10
до Державних санітарних норм та правил «Репроцесинг медичних виробів»
(пункт 27 розділу V)
Методики ручного пакування
1. Послідовне діагональне пакування проводиться відповідно до схеми 1, що наведена нижче.
Схема 1. Послідовне діагональне пакування
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Для проведення послідовного діагонального пакування (складання конвертом) використовуються два одношарові аркуші, які визначені інструкцією виробника для подвійного паковання.
Етапи проведення подвійного діагонального пакування (відповідно до рисунків схеми 1, що наведені вище):
1 — покладіть аркуш на стіл кутиком до себе і помістіть лоток із МВ (краєм паралельно до краю столу) в центр аркуша;
2 — загорніть нижній кут аркуша (слід повністю покрити лоток із МВ) та відгорніть кінчик аркуша назад на себе, з метою формування складки, яка полегшує асептичне відкриття паковання;
3 — загорніть правий кут аркуша до центру (слід повністю покрити лоток із МВ) і відгорніть кінчик аркуша назад вправо, з метою формування іншої складки, що повністю закриватиме попередню;
4 — загорніть лівий кут аркуша (слід повністю покрити МВ) і відгорніть кінчик аркуша назад вліво з метою формування іншої складки, що повністю закриватиме попередню;
5 — загорніть верхній кут аркуша та помістіть кінчик аркуша під праву та ліву складки. Слід залишити видимим невеликий кінчик для полегшення відкривання паковання;
6 — повторіть процедуру загортання з другим аркушем (паковання з лотком із МВ слід розмістити у центрі другого аркушу) і сформуйте паковання всередині паковання. Зафіксуйте паковання двома стрічками хімічного індикатора (для невеликих паковань дозволено використовувати одну стрічку).
2. Послідовне паралельне пакування проводиться відповідно до схеми 2, що наведена нижче.
Схема 2. Послідовне паралельне пакування
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Для проведення послідовного паралельного пакування (складання конвертом) використовуються два одношарові аркуші, які визначені інструкцією виробника для подвійного паковання.
Етапи проведення подвійного паралельного пакування (відповідно до рисунків схеми 2, що наведені вище):
1 — покладіть аркуш на стіл таким чином, щоб край аркушу розміщувався паралельно краю столу. Розташуйте лоток із МВ у центрі аркуша паралельно до його краю;
2 — загорніть нижній край аркуша (слід повністю покрити лоток із МВ) і відгорніть край аркуша назад на себе, з метою формування складки, яка полегшує асептичне відкриття паковання;
3 — загорніть верхній край аркуша (слід повністю покрити лоток із МВ) і відгорніть край аркуша назад, з метою формування іншої складки, що повністю закриватиме попередню;
4 — загорніть лівий край аркуша (слід повністю покрити лоток із МВ) і відгорніть край аркуша назад, з метою формування складки, що повністю закриватиме попередню;
5 — загорніть правий край аркуша (слід повністю покрити лоток із МВ та попередню складку), підгорніть край аркуша або відгорніть його назад, з метою формування складки;
6 — повторіть процедуру загортання з другим аркушем (паковання з лотком із МВ слід розмістити у центрі другого аркушу) і сформуйте паковання всередині паковання. Зафіксуйте паковання двома стрічками хімічного індикатора (для невеликих паковань дозволено використовувати одну стрічку).
