Додаток 9
до Державних санітарних норм та правил «Репроцесинг медичних виробів»
(пункт 13 розділу V)
Сумісність паковальних матеріалів та методів стерилізації
	Матеріал 
паковання
	Метод стерилізації

	
	Парова стерилізація
	Стерилізація окисом етилену
	Паро-
формальдегідна стерилізація
	Газо-плазмова стерилізація
	Сухожарова стерилізація

	Папір 
(паперові конверти, 
креп-папір)
	+
	+
	+*
	-
	-

	Неткані матеріали з целюлозним компонентом
	+
	+
	+
	-
	-

	Композитний 
нетканий матеріал, виготовлений із ПП
	+
	+
	+
	-
	-

	Комбінована упаковка з паперу або нетканого матеріалу і ПЕТ/ПП-фольгою
	+
	+
	+
	-
	-

	Комбінована упаковка з тайвеку і ПЕТ/ПЕ
	-
	-
	+
	+
	-


Примітки: «+» — сумісні; «-» — не сумісні; ПП — поліпропілен, ПЕТ — поліетилентерефталат; ПЕ — поліетилен; тайвек — синтетичний матеріал виготовлений із волокон ПЕ високої щільності методом флешспану; *папір підходить для стерилізації паро-формальдегідною сумішшю, однак здатен накопичувати формальдегід, якщо паковання складається виключно з паперу, слід визначати залишковий вміст формальдегіду після стерилізації (виключно за умови, що залишковий вміст формальдегіду визначається в межах встановлених критеріїв прийнятності, система паковання може бути використана).
