Додаток 7
до Державних санітарних норм та правил «Репроцесинг медичних виробів»
(пункт 16 розділу ІІ)
Блок-схема репроцесингу критичних МВ
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Примітки:
                          
МВ — медичний виріб; ВР — структурний підрозділ з репроцесингу МВ (відділ / відділення репроцесингу); СБС — стерильна бар’єрна система; А — продовження на наступній сторінці.

1 
ефективність очищення МВ не може бути оцінена шляхом візуального огляду, наприклад, через довгу, вузьку порожнину, особливо якщо вона є закритою з одного кінця (продування є неможливим) або поверхні МВ є складними (наприклад, шорсткими) та важкодоступними;

2 
видимі забруднення (залишки крові та/або інших біологічних рідин пацієнта) слід видалити з поверхонь МВ одразу після використання. Відповідальній за репроцесинг особі в закладі необхідно визначити відповідні методи і процедури для запобігання висихання таких забруднень на МВ (наприклад, витирання зовнішніх забруднень і промивки робочих каналів одразу після використання). Відповідні СОП слід затвердити і забезпечити їх доступність в закладі / ФОП для працівників, які будуть виконувати попередню обробку на місцях за межами структурного підрозділу з репроцесингу МВ.

3 
перевагу слід надавати високотемпературній дезінфекції, зважаючи на її високу надійність порівняно з хімічним методом дезінфекції.

4 
обробка МВ, які вимагають дотримання жорстких вимог до репроцесингу (за умови відсутності рекомендацій виробника МВ щодо спеціального процесу стерилізації та/або відсутності підтвердження ефективності такого процесу на місці використання (валідація процесу низькотемпературної стерилізації), має виконуватися сертифікованими відповідно до ДСТУ EN 13485 суб’єктами господарювання / закладами / ФОП (із зазначенням в сфері сертифікації діяльності щодо обробки/стерилізації медичних виробів).
