Додаток 2
до Державних санітарних норм та правил 
«Репроцесинг медичних виробів»
(підпункт 19 пункту 11 розділу І; 
підпункт 4 пункту 5 розділу IV)
Вимоги до демінералізованої води 
Домішки та показники якості демінералізованої воді
	Речовина/показник якості
	Показник в демінералізованій воді

	Залишки після випаровування
	≤ 10 мг/л

	Силікати
	≤ 1 мг/л

	Залізо
	≤ 0,2 мг/л

	Кадмій
	≤ 0,005 мг/л

	Свинець
	≤ 0,05 мг/л

	Інші важкі метали, виключаючи залізо, кадмій, свинець
	≤ 0,1 мг/л

	Хлориди
	≤ 0,5 мг/л

	Фосфати
	≤ 0,5 мг/л

	Електропровідність (при 20 оС)
	≤ 5 µСм/см1 / ≤ 15 µСм/см2

	рН (при 20 оС)
	від 5 до 7,5

	Зовнішній вигляд
	Безбарвний, чистий, без осаду

	Жорсткість (сума іонів лужно-земельних металів)
	≤ 0,02 ммоль/л

	Мікробіологічні вимоги
	Відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, якщо не вказано інше3.


Примітки:

1
показник застосовується для демінералізованої води, що використовується для генерації пари парових стерилізаторів;

2
показник застосовується для демінералізованої води, що використовується в мийно-дезінфекційних машинах чи ручній мийці;

3
при репроцесингу медичних виробів або обробці критичних поверхонь на етапі фінального ополіскування необхідно використовувати воду вільну від життєздатних мікроорганізмів. Рекомендовано використовувати методи стерильної фільтрації, дистилювання або інші методи відповідної ефективності.
